| 该系列产品主要应用与测走向、倾向、倾角、定方位、测直角、定水平、测垂直角、测里程。 适用于地质勘测、煤矿及有色金属矿井的开采、军事院校等。 |
| --- |
|  | QCJ-2000型数字式求积仪 最大测量范围： 宽300mm长度不限的图形 相对误差： ≤±0.2% 显示方式： 16位点阵LCD显示 电源电压： 内贮电源DC6V 重量： 1.25kg 尺寸: 260×180×40(mm) |
| 详细介绍 |
| 一、用途 QCJ—2000型数字式求积仪可以快速测定任意形状，任何比例的不规则图形面积，它广泛应用于农业、林业、地质、勘探、水利、城市规划、土地普查等领域，是广大工程技术人员从事科学研究，指导生产、求测面积的常用仪器。 二、主要技术指标： 最大测量范围——宽300mm，长度不限的图形 相对误差——±0.2% 显示方式——16位点阵LCD显示 电源电压——内贮电源DC6V 仪器的重量——1.25kg 仪器主机的外形尺寸：26cm×18cm×4cm 三、仪器的特点： 1.可予置任何比例； 2.可予置单位；(公顷、平方公里、平方米、平方厘米；英亩、平方英里、平方英尺、平方英寸；市顷、亩、分、平方尺。) 3.有8个存贮单 m2/1 ft2/2 fen/3 km2/4 mi2/5 mu/6 ha/7 ac/8 4.可多次测量不同面积求和； 5.可多次测量同一面积求平均值； 6.可进行面积单位的转换。 四、仪器的结构： QCJ—2000型数字式求积仪是由主机和电源充电器组成。仪器主机的结构及各部件的名称如 图一所示。按键功能如图二所示。 五、功能按键和显示屏状态介绍 1.功能按键如图二所示 2.功能按键和显示屏状态详细介绍 (1)unit：予置单位键。 此键和各单位键(如图二所示)及enter键、esc键配合使用。操作方法如下： 将电源开关置于ON，仪器显示measur 0.■cm2，按压unit，仪器显示MODULE cm2， 按压m2/1，仪器显示MODULE m2，按压enter,此时仪器的单位被设置为平方米。 (2)scale：予置比例键。 此键和cm2/0、m2/1、ft2/2、fen/3、km2/4、mi2/5、mu/6、ha/7、ac/8、qin/9、enter、esc等键配合使用。操作方法如下： 按压esc，仪器显示area 0.0m2，按压scale，仪器显示SCALE 1：— ，按压m2/1、cm2/0，仪器显示SCALE 1：10，按压enter，仪器显示area 0.0m2。此时仪器的比例被 设置为1：10。 (3)trace：描迹控制键。 此键控制仪器是否处于测量状态。仪器的比例、单位被设置后，按压trace，仪器显示TRACE 0.0m2，移动描迹器，沿被测面积的轮廓线回到起始点处停下，按压enter，仪器显示S: ×.×m2，×.×平方米即为所测图形面积值。(注：在测量过程中，显示屏不显示数据信息，只有按enter确认后，才显示出结果。) (4)enter：确认键。 在进行unit、scale、f1、f2、f4、f5、trace等控制键操作时，必须用enter键确认某一操作的结束。 (5)esc：跳出键: 在进行f1、f2、f3、f4、scale、unit等控制键操作时，必须用esc键，完成功能的相互转换。按压此键，仪器显示area 0.0cm2。 (6)f5：存贮键 此键操作过程如下： 移动描迹器测量某一被测面积，按压enter，仪器显示S: ×.×m2，按压f5，仪器显示STOCK■，按压m2/1，仪器显示STOCK 01■，按压enter，仪器显示TRACE 0.0m2，×.×数据信息被存贮到m2/1存贮区内，此时仪器恢复原测量状态。 (7)f4：显示存贮键 此键的操作过程如下： 按压esc，仪器显示area 0.0m2，按压f4，仪器显示SHOW■，按压m2/1，仪器显示SHOW 01■，按压enter，仪器显示S: X.Xm2，×.×平方米即为m2/1存贮单元中的数据信息。 (8)f2：求和键。 此键的操作过程如下： 多块面积测量，将测量数据存入不同的存贮区后，按压esc，仪器显示area 0.0m2，按压f2，仪器显示SUMMAT Σ1-8■，按压enter，仪器显示S: ×.×m2，×.×平方米即为多块面积 的和。 (9)f1：求平均值键。 此键的操作过程如下： 一块面积多次测量，将测量的数据信息存入不同的存贮单元后，按压esc，仪器显示area 0.0m2，按压f1，仪器显示AVERAGE X■，按压enter，仪器显示S: ×.×m2 ,×.×平方米即为某一面积的平均值。 (10)f3：清内存键。 此键的操作过程如下： 按压esc，仪器显示area 0.0cm2，按压f3，仪器显示STOCK 0.0，此时8个存贮区的数 据信息全部清除。 (11)RESET：复位键。 按压此键，仪器显示mensur 0. ■cm2，此时与打开电源开关的显示状态相同，仪器处于初始化状态，默认输入比例为1：1，单位为cm2，内存为0。在工作过程中若误操作此键，仪器将回到初始化状态，要想测量还需重新设置相关参数。 (12)test：检测键。 此键为出厂前校核仪器的精度控制键。当用户误操作此键，仪器显示TEST字符时，请使用RESET复位后，再进行其他操作。 3、面积单位的换算 操作方法如下： 仪器完成某次测量，按压enter，仪器显示S: ×.×cm2按压f5，仪器显示STOCK ■ ，按压ft2/2，仪器显示STOCK 02■，按压enter，仪器显示TRACE 0.0cm2，按压esc，仪器显示area 0.0cm 2，按压unit，仪器显示MODULE cm2，按压m2/1，仪器显示MODULE m2，按压enter，仪器显示area 0.0m2，按压f4，仪器显示SHOW ■ ，按压ft2/2，仪器显示SHOW 02■，按压enter，仪器显示S: ×.×m2。此时，将存贮在ft2/2存贮单元中，单位为平方厘米的数据转换成单位为平方米的数据信息，并显示出来。 六、使用方法 1.求平均值测量 例如：测图纸上比例为1：10，单位为m2的图形面积。(如图三所示) (1)测量前准备工作 在被测图形轮廓线上确定a点，a点为图形的近似中心点，以a为起始点，把仪器如图三摆放，使描迹器上的红点与a点重合。 (2)测量 将电源开关置于ON，仪器显示measur 0.■，按压unit，仪器显示MODULE cm2，按压m2/1，仪器显示MODULE m2，按压enter，仪器显示area 0.0m2，按压scale，仪器显示SCALE 1:-，按压m2/1、cm2/0，仪器显示SCALE 1：10，按压enter，仪器显示area 0.0m2，按压trace，仪器显示TRACE 0.0m2，此时仪器被设置比例为1：10，单位为平方米的测量状态，移动描迹器，使描迹器的红点沿被测面积的轮廓线按顺时针方向移动，一直回到起始点a处停止，按压enter，仪器显示S: X.Xm2，X.X平方米即为所测图形A的数据信息。按压f5，仪器显示STOCK ■，按压m2/1，仪器显示STOCK 01■，按压enter，仪器显示TRACE 0.0m2。X.X数据信息被存贮到m2/1存贮单元中，仪器处于测量状态。 (3)再次测量这块面积时，检查描迹器红点与起始点a是否重合。检查后，按压esc，仪器显示arca 0.0m2，按压trace，仪器显示TRACE 0.0m2，移动描迹器，完成测量，将测量数据存入其他存贮单元中。 (4)完成多次测量后，按压esc，仪器显示area 0.0m2，按压f1，仪器显示AVERAGE X■，按压enter，仪器显示S: XX.Xm2，XX.X平方米即为多次测量A块面积所求的平均值。 2.求和测量 例如：测比例为1：5，单位为平方米的图形面积B。(如图四所示) (1)测量准备工作 如图四所示，先把宽度大于300mm的图形B分割成二块，在被测图形B1、B2的轮廓线近似中心点确定起始点b1、b2，把仪器(如图三)摆放在图四的b1处。 (2)测量 按压esc，仪器显示area 0.0cm2，按压unit，仪器显示MODULE cm2，按压m2/1，仪器显示MODULE m2，按压enter，仪器显示area 0.0m2，按压scale，仪器显示SCALE 1：-，按压mi2/5，仪器显示SCALE 1：5，按压enter，仪器显示area 0.0m2，按压trace，仪器显示TRACE 0.0m2,此时仪器被设置比例为1：5，单位为平方米的测量状态。移动描迹器，使仪器的红点按顺时针沿被测面积的轮廓线，一直回到起始点b1处停止，按压enter，仪器显示S: X.Xm2，X.X平方米即为所测图形B1的面积值。按压f5，仪器显示STOCK■，按压m2/1，仪器显示STOCK 01■，按压enter，仪器显示TRACE 0.0m2，X.X数据信息被存贮到m2/1存贮单元中，仪器处于测量状态。 (3)把仪器(如图三)摆放到图四的b2处。 按压esc，仪器显示area 0.0m2，按压trace，仪器显示TRACE 0.0m2，移动描迹器，参照前面的方法继续测量，再将测量数据存入ft2/2存贮单元中。 (4)两次测量结束后，按压esc，仪器显示area 0.0m2，按压f2，仪器显示SUMMAT 1-8■，按压enter，仪器显示S: X.Xm2，X.X平方米即为B1、B2两块面积之和B。 3.其他说明： (1)在测不同比例，不同单位的多块面积，每次须重新设置比例和单位。 (2)多次测量的数据信息被存贮，求和、求平均值运算时，所有的内贮数据信息，均按最后一次设置的单位，比例处理后进行运算。单位以最后一次设置的单位为准。 (3)不掉电进行其他面积的测量都须用f3清掉内存信息后，再进行求和或求平均值的运算。 七、仪器电源说明： 当仪器显示LACK BATTERY字符时，为电压不足，仪器不能正常工作，请用QCJ-2000型专用电源充电。在室内工作时，可边充电边测量。 八、注意事项 ●请勿把仪器存放在高温，潮湿的环境中。 ●仪器应轻拿轻放，避免剧烈冲撞，损坏传感器及其他部件。 ●电源重新启动或按压RESET键，仪器被初始化，默认输入比例为1：1，单位为平方厘米，内存为0。 ●仪器长期放置时，60天充电一次以防电池损坏。 ●当仪器显示S： OVER时，测量结果溢出。请输入适当的比例、单位重新测量。 九、仪器装箱明细： 1.QCJ—2000型数字式求积仪一台 2.QCJ—2000型电源一台 3.使用说明书一本 4.仪器箱一个 5.合格证一个 |